Příloha č. 6: Technická specifikace

Automatizovaný čítač kolonií musí splňovat následující kritéria:

| # Parametr | # Požadované technické parametry | # Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Základní parametry | - zcela automatická lokalizace kolonií od velikosti 43 µm - automatické počítání kolonií v nastaveném rozpětí velikosti, tvaru a podle barvy - analýza misky během 1 vteřiny - automatická kompenzace opticky nekvalitních vzorků - vyloučení kontaminovaných oblastí a nečistot - přepočet koncentrace kolonií, výpočet pro různá ředění - dokumentace vzorků, ukládání výsledků i obrázků, komunikace s LIS, podpora GLP, splňuje požadavky 21 CFRPart 11, export do MS Excel, ukládání do SQL - integrovaná kamera 1,4 MPix - LED osvětlení misky (červená, modrý, zelená) – patent Synbiosis - držák pro misky 55 - 100 mm a čtvercové misky 100 x 100 mm - zasouvací dvířka, velmi snadná manipulace s miskou - kompaktní provedení s vestavěným průmyslovým PC, Windows XP, software a monitorem 17", ovládání přes dotykový monitor, klávesnici a myš, HD 120 GB, rozhraní USB, 1394 firewire, Ethernet, externí monitor, DVD RW mechanika - možnost rozšíření software o řadu aplikačních modulů - součástí dodání, by mělo být provedení validace | Uchazeč uvede příslušné parametry nabízeného zařízení. |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: