Příloha č. 6: Technická specifikace

Biohazard box musí splňovat tyto minimální podmínky:

| Parametr | # Požadované technické parametry | # Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| - Standardní specifikace | - biohazard box tř. II s laminárním prouděním, cca 70% recirkulace cca 30% odváděného vzduchu, certifikace dle ČSN EN12469 - HEPA filtrace, výstupní a hlavní HEPA filtry, garantovaná úroveň účinnosti filtrace 99,999% pro částice s maximální penetrací, třída čistoty v pracovním prostoru lepší než ISO5, prachový předfiltr pod pracovní plochou - dva nezávisle řízené ventilátory (hlavní a výstupní) - automatická regulace rychlosti proudění a kompenzace zanesení filtrů, měření rychlosti proudění hlavním HEPA filtrem i výstupním HEPA filtrem a tlakové ztráty na filtrech - pracovní plocha a vana z nerezu, exteriér a stěny chráněny chemicky odolným lakem - neperforovaná, vyjímatelná pracovní plocha, perforace pouze v přední části a ve svislé zadní části - nerezová vana pod pracovní plochou, se spádem pro snadné čištění - vnitřní prostor beze spár, kulaté rohy, snadno čistitelný - skosené přední okno z netříštivého skla, bez kovového rámu, s manuálním posuvem, pracovní otvor výšky minimálně 200 mm, otvor po vysunutí okna do horní pozice alespoň 530 mm - možnost čištění celé zadní plochy okna bez nutnosti vyklápění okna, s možností odsunutí okna pod úroveň pracovní plochy (přístup k horní vnitřní části okna) - UV světlo s programovatelným časováním, integrované v zadní stěně - osvětlení výbojkou mimo pracovní prostor, vnitřní osvětlení pracovní plochy alespoň 1 200 Lux (box 120 cm), dvě elektrické zásuvky, se samostatným jištěním - boční stěny osazené čtyřmi průchodkami průměr 22 - 24 mm pro montáž ventilů - pracovní komora utěsnitelná, - tichý chod – max. 55 dB (A) - mikroprocesorová regulace - měření rychlostí proudění u hlavního i výstupního filtru, měření tlakové ztráty a stavu filtrů, měření času provozu - displej zobrazující parametry stavu ochrany obsluhy i vloženého materiálu (stav filtrů, rychlost a laminarita proudění, alarmy stavu proudění, filtrů a pozice okna), akustický a optický alarm, možnost připojení externího alarmu přes kontakt, možnost externího monitorování boxu - ovládání boxu – snadno čitelný aktivní (například LED) displej, membránová klávesnice - půdorys maximálně 1300 x 800 mm, hloubka boxu pod 800 mm, hmotnost do 200 kg - průměrný příkon max. 300 W při provozu (plný chod, osvětlení) | Uchazeč uvede příslušné parametry nabízeného zařízení. |
| Volitelné příslušenství nad rámec standardní specifikace | - opěrky na ruce, vyjímatelné, fixovatelné v pracovní ploše, výška opěrky 50 mm - podstavce jiných výšek (70 - 110 cm), mechanicky nebo elektricky posuvné podstavce, kolečka pro podstavce, posuvná opěrka na nohy - pracovní plochy - miskové, s vážící deskou/mramor, se zvýšenou nosností až 70 kg - kohouty na média – plyn. vakuum, stačený vzduch, voda, mechanické nebo elektromechanické ovládání ventilů, odpad pro pracovní plochou a ventil v pracovní ploše pro snadné čištění - rozšíření počtu el. zásuvek se samostatným jištěním, doplňkové filtry - sekundární HEPA filtr na výstupu, chemický filtr s aktivním uhlím na výstupu - dekontaminační jednotka pro chemickou dekontaminaci (fumigaci) - možnost připojení na odtah: hermeticky těsné propojení, připojení s přisávání z místnosti, možnost zpětné klapky v odtahu, různé možnosti směřování napojovacího místa (svisle, vodorovně), možnost komunikace řídících signálů boxu se vzduchotechnikou místnosti - zálohový zdroj pro dokončení práce a uzavření boxu po výpadku proudu | Uchazeč uvede příslušné parametry nabízeného zařízení. |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: