Příloha č. 1: Technické podmínky

Optický prachoměr musí splňovat následující kritéria:

| Funkce | Požadovaná hodnota | Hodnota – uvede uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Rozsah měřené koncentrace prachu ve spalinách | 0 až 200 mg/m3 | uchazeč uvede hodnotu |
| Průměr potrubí ředícího tunelu | 150 mm | uchazeč uvede hodnotu |
| Tloušťka plechu potrubí | 1 mm | uchazeč uvede hodnotu |
| Zařízení místěno v koncové vertikální části potrubí ředícího tunelu ve vzdálenosti do 1,5 m od podlahy haly. | ANO | ANO/NE |
| Teplota naředěných spalin. | Minimální rozsah 0 až 150 °C | uchazeč uvede hodnotu |
| Připojovací a vyhodnocovací jednotka | součásti dodávky | ANO/NE |
| Displej zobrazující aktuální koncentraci prachu ve spalinách v ředícím tunelu | součásti vyhodnocovací jednotky | ANO/NE |
| Jednotka s proplachovacím vzduchem pro čištění měřící sondy prachoměru. Součástí je hadice proplachovacího vzduchu délky 4 m. | součástí dodávky | ANO/NE |
| Vyhodnocovací a konfigurační software | součástí dodávky | ANO/NE |
| Instalace daného zařízení do nerezového potrubí ředícího tunelu. | ANO | ANO/NE |
| Kabel signálu pro připojení sondy k připojovací a vyhodnocovací jednotce (délka 4 m) a napájecí kabel pro připojovací a vyhodnocovací jednotku (délka 4 m). Připojovací a vyhodnocovací jednotka bude vhodně umístěna na podlaze haly v blízkosti ředícího tunelu. | součástí dodávky | ANO/NE |
| Vyhodnocovací jednotka bude obsahovat analog. výstup: | 0/2/4 až 22 mA nebo 0/2/4 až 20 mA | uchazeč uvede hodnotu |
| Komunikační rozhraní RS 232 pro připojení k PC. | ANO | ANO/NE |
| Přesnost měření koncentrace prachu: | ± 2 % z měřeného rozsahu | uchazeč uvede hodnotu |
| Rozsah provozních teplot okolního prostředí | min. 0 až 45 °C | uchazeč uvede hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s  technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: