Příloha č. 1: Technické podmínky

Senzor pro stanovení rychlosti v ředícím tunelu musí splňovat následující kritéria:

| Funkce | Požadovaná hodnota | Hodnota – uvede uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Rozsah měřené rychlosti spalin | Minimální rozsah měření rychlosti 0 až 20 m/s | uchazeč uvede hodnotu |
| Snímač přístroje bude umístěn v potrubí ředícího tunelu s vnitřním průměrem 150 mm (viz. schéma ŘT). Tloušťka plechu potrubí je 1 mm. Zařízení bude umístěno v koncové vertikální části potrubí ředícího tunelu ve vzdálenosti 2,8 až 3,3 m od podlahy haly. | ANO | ANO/NE |
| Teplota naředěných spalin | Minimální rozsah pro teplotu spalin 0 až 150 °C | uchazeč uvede hodnotu |
| Další měřené veličiny | objemový průtok (provozní podmínky) | ANO/NE |
| Připojovací a vyhodnocovací jednotka. | součást dodávky | ANO/NE |
| Displej zobrazující aktuální rychlost spalin v ředícím tunelu | součást dodávky | ANO/NE |
| Instalace zařízení do nerezového potrubí ředícího tunelu. V případě potřeby bude k dispozici pracovní plošina (pracovní výška max. 5 m) pro instalaci zařízení do potrubí. | součást dodávky | ANO/NE |
| Datové kabely v potřebném množství k připojení k připojovací a vyhodnocovací jednotce (délka 5 m) a napájecí kabel pro připojovací a vyhodnocovací jednotku (délka 5 m). Připojovací a vyhodnocovací jednotka bude vhodně umístěna na podlaze haly v blízkosti ředícího tunelu. | součást dodávky | ANO/NE |
| Vyhodnocovací jednotka bude obsahovat analogový výstup | 0/2/4 až 22 mA nebo 0/2/4 až 20 mA | uchazeč uvede hodnotu |
| Komunikační rozhraní USB, RS232 a Ethernet modul | součást dodávky | ANO/NE |
| Přesnost měření rychlosti | max. ± 0,2 m/s | uchazeč uvede hodnotu |
| Rozsah provozních teplot okolního prostředí | min. 0 až 45 °C | uchazeč uvede hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s  technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: