Příloha č. 1: Technické podmínky

Zařízení k měření prachu TZL dle DIN+musí splňovat následující kritéria:

| Funkce | Požadovaná hodnota | Hodnota – uvede uchazeč |
| --- | --- | --- |
| odběr vzorku plynu při teplotě do 1000°C | ANO | ANO/NE |
| 30 m podtlakové hadice ¾" | ANO | ANO/NE |
| nerezové provedení odběrové trati | ANO | ANO/NE |
| měřící clona o rozsahu 0,3 - 3 m3/ h v nerezovým provedení podle ČSN EN ISO 5167-2 | ANO | ANO/NE |
| ústředna pro sběr dat z čidel a pro řízení čerpadla s online přenosem dat do PC ve formě Ethernet | ANO | ANO/NE |
| mA výstupy čidel pro ústřednu | ANO | ANO/NE |
| čerpadlo Becker VT 4.10 pro rozsah clony 0,3 - 3 m3 / h | ANO | ANO/NE |
| vstupní bezpečností filtr pro čerpadlo | ANO | ANO/NE |
| frekvenční měnič o výkonu 2,2 kW pro regulaci výkonu čerpadla se vstupem pro řízení | ANO | ANO/NE |
| čerpadlo a frekvenční měnič budou umístěny na silentblocích na kovovém rámu, který to se bude během měření vyjímat z přepravního boxu | ANO | ANO/NE |
| Prandtlova trubice s možností měření do 350 °C, délka 500 mm | ANO | ANO/NE |
| zachycovač pro filtraci vzorku pro filtr o průměru 150 mm vyhřívaný na teplotu 250°C s regulací pro napětí 50V | ANO | ANO/NE |
| přepravní box s kolečky | ANO | ANO/NE |
| hlavní vypínač v horní části na levém boku s 3 m přívodem elektrické energie | ANO | ANO/NE |
| odnímatelná přední část boxu | ANO | ANO/NE |
| všechna čidla teploty typu Pt100 nebo K | ANO | ANO/NE |
| - seznam vstupních signálů: - Tp - teplota plynu v potrubí v rozsahu : 0 – 600 °C, - dPp - rozdíl tlaku v Prandtlově trubici v rozsahu : 0 – 500 Pa, - pPp - podtlak v potrubí v Prandtlově trubici v rozsahu : + / - 7 kPa, - Tz - teplota v místě odběru vzorku prachu v rozsahu : 0 – 1300 °C, - Pz - tlak v místě odběru vzorku prachu v rozsahu : + / - 7 kPa, - Tk - teplota v kondenzátoru v rozsahu : - 20 až 50 °C, - Pk - tlak v kondenzátoru v rozsahu : 0 – 100 kPa abs., - T1 - teplota okolí v rozsahu : - 20 až 50 °C, - P1 - tlak okolí v rozsahu: 80 – 120 kPa, - P2 - tlak před měřící clonou v rozsahu : 0 – 120 kPa abs., - Pdif - diferenční tlak na cloně v rozsahu : dle tlakové ztráty na cloně (předpokládaný rozsah 0 – 2500 Pa), - T2 - teplota plynu na měřící cloně v rozsahu : 0 – 50 °C | ANO | ANO/NE |
| seznam výstupních signálů: - Výstupní signál pro řízení výkonu čerpadla přes frekvenční měnič v mA | ANO | ANO/NE |
| ovládací panel: - hlavní vypínač, - dvě zásuvky 230 V, - zásuvka Ethernet, - hlavní jistič, - jistič pro frekvenční měnič | ANO | ANO/NE |
| 4 volné mA vstupy | ANO | ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s  technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: